- 化验设备采购清单及技术要求

（一）采购内容

采购内容：包括但不限于供方应按技术规范的要求完成满足本工程的设备选型校核，负责设备供货、调试、指导安装。

序号; 物资名称; 规格; 数量; 备注. 1; 双光束紫外可见分光光度计; 1. 2; 立式压力蒸汽灭菌器; 1. 3; 电子天平; 1. 4; 电子天平; 1. 5; COD快速测定仪; 1. 6; 智能BOD测定仪; 1. 7; 生化培养箱; 2. 8; 程控定量封口机; 1. 9; 电热恒温培养箱; 1. 10; 生物显微镜; 1. 11; 毒麻药品柜; 1. 12; 便携式多参数水质分析仪; 2. 13; 全钢通风柜; 1. 14; 色度测定仪; 1. 15; 封闭电炉; 1. 16; 磁力搅拌器; 2. 17; 无油隔膜真空泵; 2. 18; 电热鼓风干燥箱; 1. 19; 抽滤瓶; 2. 20; 便携式 H2S 气体检测仪; 0～50ppm; 1.

（二）技术要求

（1）紫外可见分光光度计

高分辨率双光束光栅光路结构单色器，具有良好的稳定性、重现性和精确的测量读数，样品室可同时放置参比样和测试样，可消除比色皿之间的测量误差。

（2）立式压力蒸汽灭菌器

优质全不锈钢材料，盖子装有防烫罩，安全联锁装置，机械数字双压力显示,触摸式按键，超温，超压自动保护功能自动排放冷空气,灭菌结束自动排放蒸汽，断水保护控制，自涨式密封，灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机，操作简单,安全可靠，配有不锈钢网篮，可选装干燥系统，可选装打印功能。

（3）电子天平-万分之一

量程：220g；

可读性：0.1mg；

重复性（5%量程）：0.08mg；

线性：0.06mg；

典型稳定时间：1.5s

秤盘尺寸：90mm；

电磁力单体传感器Uni-Block，可靠的动态温度补偿；

彩色触摸屏，中文操作界面；

外部校准；模块化设计，采用分体式设计的显示器，易于满足实验室布局

（4）电子天平-千分之一

采用数字滤波和先进的数据处理技术，智能改善仪器响应速度和测量数据准确度。

称量范围(g)：0-500

可读性（mg）：1

准确级别：Ⅱ级

稳定时间：≤4S

秤盘尺寸（mm）：φ90

净重：7.5kg

外形尺寸（mm）：360×220×350

校准方式：外部校准

电源：220V/50Hz

（5）COD快速测定仪

仪器自带数据打印机，可直接打印检测数据或批量打印历史数据。

内置 WIFI 连接功能，可在线实时查看、打印检测数据及历史检测数据。

内置双路 USB（Type A、Type B）数据连接功能，可直接导出或编辑检测数据。

内置蓝牙数据通讯模块，检测数据可通过蓝牙上传至数据采集系统进行打印编辑。

双比色检测系统，同时支持管比色（16mm、25mm）及皿比色（10mm-40mm）。

（6）智能BOD测定仪

独立彩色液晶显示，支持自动息屏和一键唤醒功能，采用智能控制系统，连续采集、连续分析、自动记录数据，培养过程无需值守，全程自动完成

技术指标：

测定范围：0-4000mg/L

测定精度：±8%

存储数据：每1小时自动保存当前数值

测量周期：5天

显示方式：彩色独立显示屏

数据打印：支持

测量数量：6组

工作方式：独立工作

搅拌模式：6组，支持连续、间歇搅拌

培养温度：20℃±1℃

培养瓶容积：560mL

额定电压：AV220V±10%/50-60Hz

（7）生化培养箱

控温范围(℃)：5—50

定时范围(min)：1—9999

温度波动度(℃)：±0.5

温度分辨率(℃)：0.1

电源电压(V)：AC220V 50HZ

功率(KW)： 0.8

（8）程控定量封口机

彩色触屏,触摸灵敏、智能方便,数据更清晰;

特殊材质机身,耐腐蚀、耐酸碱、易清理。

可用于饮用水、源水、瓶装水、中水、二次供水、管网水、废水、食品水、畜牧用水、医疗用水等水源的总大肠菌群/大肠埃希氏菌/粪大肠菌群的检测。

（9）电热恒温培养箱

外壳采用优质冷轧钢板制成，表面静电喷涂工艺处理。

工作室采用优质进口不锈钢加工制成，并经防腐处理。

箱门中间设有钢化玻璃观察窗，可直接观察被培养物品变化。

内部搁板为抽拉式，能自行调节搁板高度，充分利用工作室空间。

硅橡胶磁性胶条，启闭方便，密封良好。

电器控制：采用先进的无触点电路，具有无噪音、可靠性能高等特点。控温仪表微电脑智能仪表、具有控温精度高、稳定性能好、上限报警、定时自动断电等优点。

工作电压(w)AC220T士10% 50/60Hz

控温范围(℃)室温+5~65

温度波动度(℃)士0.5

功率(KW/0.4

容积(L)150

（10）生物显微镜

放大倍数：40X~1000X

铰链式三目观察筒：倾斜30°，可360°旋转，双视度可调±5，

瞳距：48~75 mm，可连接相机、摄像头

大视场目镜：10X/φ20

无限远平场消色差物镜：4X/0.10

无限远平场相差物镜： 10X/0.25，40X/0.65（弹簧），100X/1.25（弹簧、油）

机械筒长：∞

物镜转换器：内倾式四孔转换器

粗微调：共轴粗微调，三角导轨,交叉滚柱导向机构,并有调焦限位装置。粗调范围：22mm， 微调刻值0.002 mm，采用低位置共轴手轮

机械移动式载物台：面积：216X150 mm。

机械载物台：行程为78(X)mm×54(Y)mm无凸出,可夹持双切片

聚光镜：转盘式相差聚光镜，聚光镜中心可调

光源：12V20W卤素灯或S-LED灯任选,亮度可调，

高清数码摄像头，分辨率2592×1944，有效像素500万，可进行图像拍照、录像、测量、报告。

毒麻药品柜：22加仑

便携式多参数水质分析仪

能同时检测单个参数;可根据需求自行切换中英文界面数据存储自动间隔保存，自动锁定保存

语言中文/英文

GPS支持查询和自动保存

防护等级IP67

（12）全钢通风柜

全钢，1500*850*2350（含风机、弯 管、管道、卡箍等）

（13）色度测定仪

测定误差：≤±3%

重复性误差：≤±2%

波长精准度：±1nm

光学稳定性：≤±0.001A/20分钟（10万⼩时寿命）

比色方式：双比色检测系统支持（16mm；25mm比色管；10-40mm比色皿）

波长选择：根据测定项目自动选择

波长校准：自动校准

（14）封闭电炉

外壳采用优质冷轧钢板制成，表面喷涂工艺处理，具有抗腐性强，坚固耐用。

采用电子调温装置，具备无级调温，适应不同加热温度需要。

封闭型加装了铸铁盖，具有加热无明火的特点。

规格：单联；功率(1500W)；外形尺寸(290×270×80mm)；净重(2.1kg)；毛重(2.3kg）

（15）磁力搅拌器

需具有无噪声、抗震动、力矩大、搅拌效果显著等优点。

电压220V 50Hz；加热功率150W；调速范围启动～1400rpm；

最大搅拌容量1000ml；最高使用温度100℃。

加热盘尺寸140×140mm。

加热时间一般不宜过长，间歇使用可延长寿命；

电源进线是三脚插头，接地线应有效接地，以免漏电伤人

（16）抽滤装置及无油真空泵

真空稳定，压力可调，体积小，重量轻使用方便，无油，干净无污染。

可持久稳定地工作，可连续24小时运作  维修和保养简单，可自行操作。

真空蒸馏、反应釜 、 真空抽滤 、 真空浓缩  、 真空干燥  、 用于压缩和转换气体。

抽气速度(L/min)20；极限压力(Mpa）≥0.08(200mbar)；

级数1，电机功率(180W)；尺寸283×125× 250(mm)；

重量（7.5KG）；膜片材质进口耐腐橡胶；噪音( dB）<50；功能负压。

（17）电热鼓风干燥箱

外壳采用优质冷轧钢板制成，表面采用静电喷涂工艺、外观新颖、坚固耐用。

工作室采用优质不锈钢板制成，具有耐高温、耐腐蚀、无黑烟等优点。

强制通风循环或自然对流通风结构，结构合理，工作室内部温度均匀。

活动的抽拉式网架，增加了箱内物料的存放空间。

箱门中间装有双层钢化玻璃观察窗，可随时观察工作室内被加热物品的情况。

电器控制：采用先进的无触点电路，具有无噪音、可靠性能高 等特点。控温仪表微电脑智能仪表、具有控温精度高、稳定性能好、上限报警、自动断电等优点。

工作电压 (V)AC220V±10% 50/60HZ；控温范围 (℃)室温(RT)+10—250；温度波动度 (℃)±1；

功率(2KW)；容积(70.8L)；工作室尺寸450×450×350；外形尺寸655×750×500；

搁板负荷（16KG标配2块） ；最大隔板数量（7个）

搁板间距（50mm）；净重 NW(40kg)；毛重 GW(52kg)

（18）抽滤瓶

滤膜的选择：φ47 Or φ50

组成部分：玻璃滤杯；玻璃砂芯滤头；

滤杯容积：300ml；

（19）便携式 H2S 气体检测仪：0～50ppm